Návod k použití

Spectrum TPH

Zaváděcí balení

Kompozitní výplňový materiál

Výplňový systém Spectrum TPH byl vyvinut na základě výzkumu a klinických zkušeností odborníků. Umožňuje zhotovit dokonalou výplň pomocí minima úkonů, a tím pomáhá při ošetření snížením množství složek i kroků pracovního postupu.

Pomocí ilustrovaného návodu k použití se s jednoduchým třísložkovým systémem seznámíte velmi rychle.

Nový účinný 3-složkový systém:

DeTrey Conditioner 36 - nejjednodušší a nejúčinnější způsob leptání skloviny, odstranění smear layeru a úpravy dentinu jedním pracovním krokem

Prime&Bond NT je univerzální adhezívní prostředek spojující účinek primeru i bondu, vážící kompozitní a kompomerní materiály k zubní sklovině i k dentinu, stejně jako ke kovu a keramice.

Prime&Bond NT obsahuje primer i bond v jedné lahvičce. Snížení počtu složek adhezíva i počtu kroků pracovního postupu zjednodušuje použití přípravku a zároveň zaručuje vznik pevné vazby a brání vzniku mikrospár.

Spectrum TPH - světlem tuhnoucí, RTG kontrastní submikronový hybridní kompozit pro výplně ve frontálním i distálním úseku chrupu. Materiál je dozován v kompulích nebo se dodává v tradičních stříkačkách ve vybraných barvách přesně odpovídajícím Vita1 vzorníku.

UPOZORNĚNÍ: Pouze pro použití ve stomatologii

SLOŽENÍ

DeTrey Conditioner 36:

- kyselina fosforečná

- vysoce dispergovaný oxid křemičitý

- detergent

- pigment

- voda

Prime&Bond NT:

- di- a trimetakrylátová pryskyřice

- funkcionalizovaná amorfní silika

- PENTA (dipentaerythritol penta akrylát monofosfát)

- fotoiniciátory

- stabilizátory

- cetylamin hydrofluorid

- aceton

Spectrum TPH:

- Bis-GMA-addukt (addukt z 2,2- Bis[4-(2-hydroxy-3-metakryloyloxypropoxy)- -fenyl]propan s hexametylen diisokyanátem)

- Bis-EMA (2,2-Bis[4-(2-metakryloyloyetoxy)-fenyl]propan)

- TEGMA (3,6-dioxaoktametylen-dimetakrylát)

- fotoiniciátory

- stabilizátory

- bariumaluminiumborosilikát (střední velikost částic< 1,5mikronu)

- vysoce dispergovaný oxid křemičitý (velikost částic 0,04 mikronu)

Informace o plnivu odpovídají ISO 4049- 1988:

Velikost částic anorganického plniva je od 0,04 do 5 mikronů. Anorganické plnivo tvoří 57% objemových a 77% hmotnostních.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1Vita je registrovaná značka Vita Zahnfabrik Bad Sackingen, Německo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIKACE

Spectrum TPH je materiál vhodný do kavit všech tříd ve frontálním i distálním úseku chrupu.

KONTRAINDIKACE

DeTrey Conditioner 36:

Aplikace na dentin v blízkosti dřeně (méně než 1mm)

Spectrum TPH:

Nepoužívejte při výskytu podráždění pokožky nebo při známé alergii na metylmetakryláty

VAROVÁNÍ

- Spectrum a Prime&Bond NT obsahují metakryláty (polymerizovatelné monomery), které mohou dráždit pokožku a oči. Zabraňte kontaktu materiálu s měkkými tkáněmi dutiny ústní, očima a kůží. Pokud k tomuto dojde, oplachujte postiženou oblast dostatečným množstvím vody. V případě kontaminace očí vypláchněte dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc. Při kontaminaci pokožky omývejte postiženou oblast vodou a mýdlem.

- Spectrum a Prime&Bond NT mohou u predisponovaných osob způsobit reakci přecitlivělosti. V této situaci přerušte jejich používání.

- Prime&Bond NT obsahuje vysoce hořlavý aceton. Neskladujte v blízkosti zdroje vznícení, nekuřte. Nevdechujte acetonové výpary.Chraňte před statickým výbojem.

- DeTrey Condotioner 36 obsahuje 36% kyselinu fosforečnou, která může způsobit poleptání. Zabraňte jejímu kontaktu s očima, kůží a měkkými tkáněmi dutiny ústní. Pokud k němu dojde, oplachujte postižené místo dostatečným množstvím vody. V případě kontaminace očí vyplachujte dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc. Při kontaminaci pokožky omývejte postiženou oblast vodou a mýdlem.

- DeTrey Conditioner 36 gel jde lehce vytlačit. NEPOUŽÍVEJTE NADMĚRNOU SÍLU. Ihned po použití stříkačku uzavřete, aby nedocházelo ke vypařování. Jehlu po použití sejměte, aby v ní nezasychaly přebytky gelu.

UPOZORNĚNÍ

Používáte-li retrakční vlákna, zabraňte jejich nasáknutí tekutinou Prime&Bond NT. Materiál se po ztuhnutí naváže k zubním tkáním v podsekřivém prostoru zubu a ztíží tak odstranění vlákna.

INTERAKCE S JINÝMI STOMATOLOGICKÝMI MATERIÁLY

Prime&Bond NT:

Používáte-li k očištění kavity peroxid vodíku, je nezbytné její následné pečlivé vypláchnutí sprejem. Vyšší koncentrace peroxidu vodíku narušují reakci tuhnutí materiálu, proto by neměl být před aplikací Prime&Bondu NT používán.

Delší kontakt s materiálem obsahujícím aceton může vést k rozpuštění povrchové vrstvy kalcium hydroxidové podložky. Tato skutečnost nemá žádný nepříznivý dopad na kvalitu vazby ke stěnám kavity.

Prime&Bond NT/ SpectrumTPH:

Tyto výrobky by se neměly používat dohromady s materiály obsahujícími eugenol, který narušuje jejich polymeraci a vede ke změknutí polymerních složek materiálu.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE

Prime&Bond NT:

S používáním acetonového roztoku a akrylátových monomerů mohou být spojeny následující nežádoucí reakce:

- Reverzibilní zánětlivé změny po kontaminaci sliznice dutiny ústní

SpectrumTPH:

U predisponovaných osob může vést ke vzniku kontaktní dermatitidy a jiných typů alergické reakce.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Výběr barvy

Barva by se měla vybírat před začátkem ošetření, dokud je zub vlhký. Pomocí profylaktické pasty s pemzou (Nupro) a vody odstraňte ze zubu povlaky a povrchové pigmentace.Pro výběr barvy používejte vzorník SpectrumTPH vyrobený z originálního materiálu. Barevný kód na vzorníku odpovídá kódu na kompuli.

Je možné použít vzorník Vita Lumin Vacuum. Barva odpovídá centrální části Vita zubu.

## Preparace kavity

1. Výplně ve frontálním úseku. U výplní III., IV. a V. třídy se doporučuje zešikmit okraje skloviny, připravte kavitu pro techniku celkového leptání.

2. Výplně v distálním úseku chrupu. Kavitu preparujte běžným způsobem. Pro zesílení účinku leptání finírujte její stěny. Na spodině a stěnách by neměl zůstat zbytek amalgámu nebo staré podložky, který by mohl ovlivnit barevné vlastnosti materiálu, popřípadě narušit jeho tuhnutí.

Zajištění suchého pracovního pole

Pro vznik adheze je nutné zachovat čistotu povrchu. Zabraňte kontaminaci preparovaného zubu slinou, sulkulární tekutinou nebo krví, izolujte zub účinným způsobem (kofferdam).

Ochrana zubní dřeně

V hlubokých kavitách překryjte dentin v blízkosti dřeně (vrstva slabší než 1mm) tuhnoucím kalciumhydroxidovým linerem (DYCAL). Zbytek kavity nechte volný pro působení Prime&Bondu 2.1. Chcete-li použít podložku, zhotovte ji ze sklo-ionomerního cementu nebo jakéhokoli materiálu neobsahujícího eugenol.

Nasazení matrice

Pro modelaci odpovídajícího bodu kontaktu použijte matrici a klínek. Pro usnadnění modelace aproximální stěny výplně zuby lehce odseparujte předklínkováním.

Leptání skloviny a dentinu (Total Etch Technique)2

Doporučuje se použít dále popsanou techniku celkového leptání:

1.Aplikace DeTrey Conditioner 36

Na stříkačku upevněte kanylu na jedno použití. Pro usnadnění přístupu je možné kanylu ohnout.

Jemně vytlačte DeTrey Conditioner 36 gel (36% kyselina fosforečná) na stěny kavity, začněte sklovinou. Pro dosažení optimálních výsledků leptejte sklovinu minimálně 15s a dentin 15s nebo méně.

2.Opláchnutí a sušení

Gel odstraňte pomocí savky a vodní spreje. Naleptané oblasti pečlivě oplachujte minimálně 15s.

Přebytky vody z kavity lehce vyfoukněte vzduchovou pistolí. Dentin nepřesušujte, povrch musí zůstat vlhký.

Takto upravený povrch musí zůstat čistý. Dojde-li ke kontaminaci slinou, pečlivě povrch očistěte vodní sprejí, osušte a opakujte leptání skloviny 5s.

Opláchněte a osušte, jak bylo popsáno.

Aplikace Prime&Bond NT

Prime&Bond NT se nanáší pouze v jedné vrstvě:

1. Kapku Prime&Bondu NT odkápněte přímo na čistý aplikační nástroj Applicator Tip2 nebo  na štěteček, případně do nádobky na bond ApliDish2 nebo jiné mističky.

2.Příslušné množství Prime&Bondu NT naneste ihned do kavity, tak aby došlo k nasycení jejích stěn roztokem.

3. Nechte nerušeně působit 20s.

4. Odstraňte přebytky a zbytek roztoku rozfukujte po kavitě jemným proudem vzduchu 5s. Povrch by měl být všude stejně lesklý - pokud není opakujte krok 2-4.

5. Vrstvu Prime&Bondu 2.1 polymerujte světlem minimálně 10s3. Zajistěte stejnoměrné osvícení všech stěn kavity.

- Na polymerovanou vrstvu Prime&Bondu NT ihned nanášejte výplňový materiál.

2 Jako alternativu k technice celkového leptání, Total Etch Technique, lze použít techniku leptání skloviny. V tomto případě naneste leptací gel pouze na zešikmené sklovinné okraje na dobu 20 – 60s. Potom opláchněte a osušte jak je popsáno v textu.

3 Aplikační nástroje DENTSPLY Applicator Tips a nádobky na bond ApliDish jsou k dostání u vašeho prodejce dentálního zboží.

4Při použití polymeračního přístroje s vysokým výkonem, např. přístroje DENTSPLY, je doba polymerace 10s dostatečná. Pokud má vaše lampa nižší výstup než 300mW/cm2, prodlužte dobu polymerace na 20s.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanesení materiálu Spectrum TPH

Otočením pístu stříkačky ve směru hodinových ručiček vytlačte potřebné množství materiálu na podložku. Ihned po té stříkačku uzavřete, abyste zabránili samovolnému vytékání materiálu ze stříkačky.

Polymerujte po vrstvách (3mm nebo méně), abyste minimalizovali polymerační smrštění. Každou vrstvu polymerujte zvlášť.

UJISTĚTE SE , ŽE V CELÉM  ROZSAHU VÝPLNĚ JE MATERIÁL POLYMEROVANÝ DOSTATEČNĚ DLOUHO

Polymerace

Každou vrstvu materiálu osviťte polymerační lampou (např. DENTSPLY ProLite, Spectrum) minimálně po dobu 20s. Navíc osviťte kompozit skrze linguální a bukální sklovinné valy. Při dostavbách s použitím čepů polymerujte nejdříve materiál kolem čepů a potom zub dostavte.

Podrobnosti o době osvitu a hloubce polymerované vrstvy podává následující tabulka:

Doba / hloubka polymerace při použití polymeračních přístrojů Dentsply

| Barva5 | Doba osvitu v s | Skrze výplňový materiál | Skrze sklovinu |
| --- | --- | --- | --- |
| A2,A3,A3.5,B1,IB1 B2, B3, C2, C3 | 20 40 | 3mm 4mm | 2mm 3mm |
| Opákní A2, A3.5 A4 | 20 40 | 2mm 3mm | 1mm 2mm |

Opracování

S opracováním výplně lze začít ihned po dokončení polymerace výplně. Hrubé přebytky odstraňte diamantovým brouskem nebo finírkou. K dalšímu opracování a leštění výplně použijte dokončovací a leštící disky ENHANCE. Vysoký lest získáte pomocí leštících past PRISMA GLOSS nebo PRISMA GLOSS EXTRA - FINE.

SKLADOVÁNÍ

Všechny výrobky:

Neskladujte při teplotách převyšujících 24stC. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

DeTrey Conditioner 36:

Po použití ihned uzavřete.

Prime&Bond NT:

Ihned po použití lahvičku pečlivě uzavřete. Skladujte v dobře větratelné místnosti.

SpectrumTPH :

Po použití stříkačky ihned uzavřete, abyste jejich obsah chránili před světlem.

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE

Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci výrobku.

Nepoužívejte po vyznačeném datu expirace.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na:

DENTSPLY DeTrey GmbH (výrobce), DeTrey Str. 1, D-78467 Konstanz, Tel.:07531/583-0

DENTSPLY DeTrey, kancelář zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku

V polích 1, 146 00, Praha 4

Tel.: 02/9005 0786

5 Barva odpovídající tělu zubu Vita