# Definice

Colténe  A.R.T. BOND je světlem tuhnoucí, dvoufázové adhesivum pro adhesivní rekonstrukční techniky, skládající se z Primeru A, B a bondu.

Složení

Primer A obsahuje :

Malejnovou kyselinu

Fluorid sodný

vodu

Primer B obsahuje :

metakrylizovaný Hydroxyetyl metakrylát   (HEMA)

Hydroxypropyl metakrylát

Polyalkenolát

vodu

Bond obsahuje :

metakrylizovaný Bisfenol-A-diglycidyl methacryláte (BisGMA)

Trietylénglykol dimetakrylát (TEGMA)

Polyalkenolát

Indikace

- Colténe A.R.T. BOND se používá pro spolehlivé bondování kompositního  materiálu (Colténe BRILLIANT, Colténe SYNERGY, Colténe Duo Cement, Colténe Paint On Colors) na sklovinu, dentin, zlato (75%. 50%, 45%), NiCr, Ni-Cr-Be slitiny obecných kovů, stříbro,  titan, amalgam, keramiku

- pečetění fisur

- ochranná vrstva pro ošetření zubních krčků

Kontraindikace

Alergie na jednu ze složek agens bondu.

V případě otevření dřeňové dutiny, stejně tak jako v případě pulpitidy.

Vedlejší účinky

Bylo zaznamenáno pár případů kontaktní alergie na produkty o podobném složení.

Pro vyvarování se možných negativních reakcí pulpy v oblastech jí blízkých, musí být vystavený dentin blízko dřeňové dutiny ošetřen vrstvou hydroxidu vápenatého.

Interakce

Před polymerizací, Colténe  A.R.T. BOND nesmí být v kontaktu s látkami fenolové povahy (např. zinkoxid eugenol). Látky fenolové povahy smí být použity pouze po druhé aplikaci Colténe  A.R.T. BONDU po té, co byl čerstvě preparovaný dentin zapečetěn Colténe  A.R.T. BONDEM. Jakákoliv kontaminace naleptané a suché zubní

substance (např. slina) zneutralizuje efekt Colténe  A.R.T. BONDU.

Dávkování a Aplikace

A.Konvenční technika plnění

1.Preparace kavity

2.Leptání sklovinných okrajů

Použijte Colténe  ETCHANT GEL podle návodu k použití. Pozor : nevysušujte dentin.

3.Aplikace primeru

Za použití jednorázového štětečku,                     smícháme primer A a primer B v poměru 1:1 po dobu 5 s. Vtíráme namixovaný primer  pořádně do dentinu po dobu 30 s za použití stejného štětečku. Přebytek primeru odstraníme štětečkem a vysušíme kavitu vzduchovou pistolí. Neoplachujeme vodou

Destička na mixování může být použita i pro Colténe  A.R.T. BOND.

4.Aplikace bondu

Rozetřeme bondovací agens a vtíráme jej do celého dentinového a sklovinného povrchu dalším štětečkem po dobu 20 s.Odstraníme přebytek bondu. Povrch by měl být pokryt bondem rovnoměrně a ne moc tence. Osvítíme povrch lampou (např. Colténe COLTOLUX ) po dobu alespoň 20 s. Vkládáme matrix až, když vídíme ,že v kavitě nejsou žádné zbytky bondu v krčkové oblasti.

5.Plnění kompozitem

Používáme Colténe BRILLIANT Dentin/Enamel/Incisal, Colténe SYNERGY nebo jiné komposita podle odpovídajících intrukcí v návodu.

B: Konvenční plnící technika s předchozím pečetěním dentinu

Tato procedura vyžaduje preparaci nebezpečnou dřeni (např. při vzdálenosti od dřeňové dutiny menší než 1,5 mm) a vyžaduje dentinovou adhesi v  celé oblasti plnění.

1.Preparace

Preparujte  zub s maximální šetrností k dentinu (ohlaďte  a leptejte sklovinu  pouze až po té, co byl   zapečetěn dentin ).

2.Aplikace primeru

Smíchejte primery A a B 1:1, vtírejte je po 30 s,osušte vzduchovou pistolí.

3.Aplikace bondu

Vtíráme bond po 20 s, odstraňte přebytky, osviťte  po  dobu  nejméně 20 s.

4.Ohlazení a leptání sklovinných okrajů

Osušte vzduchovou pistolí.

5.Opětovná aplikace bondu

Vtíráme po 20 s,opatrně vyfoukáme a neosvěcujeme.

6.Plnění kompozitem.

Plníme Colténe BRILLIANT Dentin/Enamel/Incisal, Colténe SYNERGY.

C.Připevnění inlayí,/onlayí, veneers a korunek

1.Preparace

Odstraníme provizorium (pouze nepřímou technikou ), vyčistíme kavitu, upravíme a vyjmeme vlastní práce.

2.Naleptání sklovinných okrajů

3.Aplikace primeru

Smícháme primery A a B 1:1, vtíráme je po 30 s,osušíme vzduchovou pistolí.

4.Aplikace bondu

Vtíráme bond po 20 s, odstraníme přebytky, osvítíme  po dobu nejméně 20 s.

5.Cement

Aplikujeme tenkou, rovnoměrnou vrstvu  Colténe Duo Cementu na vlastní práci,vložíme a zatlačíme pevně do pozice. Odstraníme přebytky, osvítíme cement a Colténe  A.R.T. BOND dohromady po dobu 60 s z povrchu.

D.Technika duální aplikace                 ( Varianta aplikace Dr. St. Paula, Zurich University )

1.Preparace kavity

2.Neleptáme sklovinné okraje

3.Aplikace primeru

Smícháme primery A a B 1:1, vtíráme je po 30 s, osušíme vzduchovou pistolí.

4.Aplikace bondu

Vtíráme bond po 20 s, opatrně vyfoukneme, osvítíme  po dobu nejméně 60 s.

5.Zhotovení otisku

Zhotovíme otisk pomocí Colténe PRESIDENT podle návodu k použití.

6.Vložte provizorium

Použijte dočasný  výplňový materiál   (i s obsahem eugenolu ) nebo Colténe coltosol podle návodu k použití.

7.Připevnění inlayí/onlayí,korunek

Odstraníme provizorium ,vyčistíme kavitu pemzou, vložíme na zkoušku vlastní práci a opět ji vyjmeme.

8.První naleptání sklovinných okrajů

9.Vložíme primer

Smícháme primery A a B 1:1, vtíráme je po 30 s,osušíme vzduchovou pistolí.

10.Vložíme bond, ale neosvěcujeme

Vtíráme bond po 20 s, opatrně vyfoukneme, neosvěcujeme.

11.Necementování světlem tuhnoucím nebo duálním cementem

Aplikujeme tenkou, rovnoměrnou vrstvu  Colténe Duo Cementu na vlastní práci,vložíme a zatlačíme pevně do pozice. Odstraníme přebytky, osvítíme cement a Colténe  A.R.T. BOND dohromady po dobu 60 s z povrchu.

Doporučení během zhotovení inlaye

Při ošetření blízko pulpě může být s výhodou aplikovat tenkou vrstvu        ( 0,5 –1,5 mm ) kompositu do inhibiční vrstvy  v cervikální zóně před zhotovením otisku.Toto zajistí ochranu cervikálnímu dentinu kompletně zpolymerizovanou vrstvou kompozitu.

E. Oprava keramiky, metalo-keramiky a amalgámu  a kompositu

1.Preparace

Rovnoměrně zdrsníme oblasti opravy diamantovým brouskem nebo opískováním.Vyčistíme Colténe ETCHANT GELEM po 30 s,ostříkáme a osušíme. Nesmíme kontaminovat očištěný povrch.

2. Vložení Colténe  A.R.T. BONDU

Vložíme primer B jednorázovým štětečkem na suchý povrch po 20 s. Odstraníme přebytky vzduchovou pistolí, vložíme bond dalším jednorázovým štětečkem na povrch připravený primerem B a rozetřeme rovnoměrně přes oblast k opravě. Osvítíme po nejméně 20 s.

3.Vložení opakeru

Když je to požadováno, Colténe Paint On Color může být vložen do polymerizované vrstvy bondu podle návodu k použití.

5.Plnění kompozitem

Vložíme  Colténe BRILLIANT komposit.

F. Pečetění citlivých zubních tkání

1.Čištění

Důkladně vyčistíme zub pemzou nebo zubní pastou s fluoridy

2. Vložíme primer

Smícháme primery A a B 1:1, vtíráme je po 30 s,osušíme vzduchovou pistolí.

3.Vložíme bond

Vkládáme  bond dokud nám jednorázový štěteček zanechává stopy,které zůstávají po několik vteřin. Osvítíme po nejméně 20 s. Inhibiční vrstva se může odstranit či ponechat.

Nouzová opatření , symptomy a protiopatření

Colténe  A.R.T. BOND je k použití pro zubařem, který se rozhodne o způsobu aplikace  závisejícím na  situaci, která je nalezena. Akutní nebezpečí polknutí  pro pacienta může být vyloučeno používáním tenkého množství               ( aplikace malými štětečky ). Při přímém kontaktu s mukosou je úspěsné osprejování potřísněných partií. V případě kontaktu s očima, důkladně osprejujeme vodou a konzultujeme očního specialistu.

Toxikologické efekty

Toxicita primerové mixtury přímo se dotýkající vitální dřeně a – jak zamýšleno - penetruje  do dentálních tubulů, může být přirovnáno k toxicitě polykarboxylátového a glassionomerního cementu.

Skladování a expirace

Skladování

Colténe  A.R.T. BOND musí být skladován v ledničce                             ( 4-8 °C/41-46 °F ). Po první aplikaci může být skladován při pokojové teplotě ( přibližně 23°C/74 °F ) při rychlém zpracování a vyvarování se přímému dennímu světlu a jiným zdrojům tepla. Colténe  A.R.T. BOND  splňuje zamýšlený účel až do data expirace, které je zobrazeno na obalu.

Expirace

Datum expirace (YYYYMM) a číslo  LOT jsou zobrazeny na obalech

Poznámky

Nedávkujte  Colténe  A.R.T. BOND na destičku na mixování dříve než těsně před použitím. Nepoužívejte jej ,když nabyl gelovité konzistence. Destička na mixování může být vyčištěna a opakovaně použita. Zavírejte láhev po každém použití. Skladujte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po datu expirace. Dodávat pouze zubařům a zubním laboratořím nebo na jejich objednávku.

Hygienická rada

Vyhovění následujícím instrukcím zajistí optimální hygienické podmínky při používání  Colténe  A.R.T. BOND.

- Používejte jednorázový štěteček pouze pro jednoho pacienta

- Očistěte a vydesinfikujte  držák štětečků a destičku k mixování v ultrazvuková jednotce ( např. BioSonic ) ponořením do desinfekčních roztoků.

- Nepokládejte jednotlivé díly poblíž křesla  kvůli možné zkřížené kontaminace.

- Vyvarování se    kontaminace : Držte láhev vertikálně při dósování. Pak uvolněte tlak prstů a obraťte láhev vzhůru nohama a přišroubujte víčko.

Poskytovaná forma a velikost balení

Prime A a primer B tak ,jako bond jsou dodávány jako roztoky v kapacích lahvích o 5 ml.