Luxatemp- Automix Plus

Popis : Luxatemp Automix Plus je dvousložkový materiál polymerující chemickou reakcí, založený na bázi esterů kyseliny metakrylové. Používá se jako provizorní materiál pro krytí zubů po preparaci, jako ochrana před vlivy prostředí úst a pro registraci okluzních vztahů. Luxatemp Automix Plus má krémovou konzistenci s nízkou viskozitou, která umožňuje dokonalé vyplnění otisku, pořízeného před preparací. Takto naplněný otisk je následně vložen do úst, kde se zformuje požadovaná provizorní práce. Protože při vytvrzování práce dochází k minimálnímu vzniku tepla, nemůže dojít k poškození pulpy.

Luxatemp Automix Plus se vyjímá z úst ještě v elastickém stavu, tzn. před kompletní polymerací. Během dalšího vytvrzovacího procesu je pak možné opracování rotačními nástroji. Vzhledem k vysoké odolnosti proti lomu a odolnosti proti otěru je možné z tohoto materiálu dlouhodobě funkční provizorní můstky.

Výhody systému Luxatemp Automix Plus :

+ systém dávkování z kartuší umožňuje přímou aplikaci Luxatempu Automix Plus do předem zhotoveného otisku, což znamená, že není nutná žádná další práce při míchání komponent na míchací podložce a následné plnění dávkovací stříkačky.

+ dochází k úspoře finančních prostředků vyloučením použití míchacích podložek, špachtlí, a aplikačních stříkaček, které je nutno čistit nebo znehodnotit z obav před vzájemnou kontaminací.

+ protože je dávkování automatické, je vyloučeno použití nesprávného množství katalyzátoru.

+ nemůže dojít k zapracování bublin do materiálu, protože míchání probíhá v kanyle a materiál je následně aplikován přímo do otisku.

+ během vytvrzování zbylého materiálu v kanyle dochází k uzavření kartuše a ochraně obsahu. Před dalším mícháním se pak použije nová kanyla.

Vlastnosti :

+ aplikace materiálu bez bublin

+ nízká vytvrzovací teplota ( cca 38°C)

+ vysoká odolnost proti otěru a dobrá barevná stálost během expirační doby

+ materiál je biokompatibilní

+ snadná opravitelnost - materiál se chemicky váže k již vytvrzenému

+ vhodný pro dlouhodobé provizorní práce pro své vynikající fyzikální vlastnosti

+ doba zpracování jen 45 s

+ nízká polymerační kontrakce

+ vysoká leštitelnost

Postup zpracování materiálu :

1) Časové schéma

počátek míchání       0 s           materiál je plněn do otisku

konec zpracování    45 s	       materiál je s předběžným otiskem vložen do úst pacienta

2 min

vyjmutí z úst

3 min

6 min        odstranění oxidační inhibiční  vrstvy z povrchu materiálu

a počátek opracování rotačními nástroji

konec vytvrzování  7 min	     konečná úprava a leštění

2 ) Pořízení předběžného otisku

Před preparací  zubu, můstku nebo před extrakcí je nutné pořídit otisk příslušného kvadrantu silikonovou nebo alginátovou otiskovací hmotou. Z otisku je nutné odstranit mezizubní kontaktní  plochy, aby se zajistil prostor pro pozdější úpravy provizorního můstku. V postranních úsecích s chybějícími zuby je možné vyříznutím mezizubních ploch vytvořit u budoucího můstku kontakt mezi preparovanými zuby.

3) Dávkování, míchání, aplikace

Při upevňování míchací kanyly na kartuši pootočte kanylou tak, aby došlo k dokonalému uzamčení uzávěru kanyly a kartuše. Dávkování a míchání probíhá automaticky během vytlačování materiálu dávkovací pistolí.

Materiál ukládejte nejprve do nejhlubších částí předběžného otisku, poté pokračujte směrem ke gingivě.

Upozornění : Při prvém vytlačování z kanyly nepoužívejte materiál ihned. Odstraňte nejprve materiál velikosti cca hrášku a teprve pak naplňujte otisk. Tento postup je nutné dodržet u každé nové kanyly.

Pro dávkování používejte pouze Luxatemp míchací kanyly!

Míchací kanyly kartuší s otiskovacími hmotami nelze na Luxatemp kartuše připevnit.

4) Vyjmutí otisku z úst

Luxatemp si po 2,5 až 3 minutách tuhnutí v ústech zachovává elastické vlastnosti, což umožňuje jeho snadné vyjmutí z předběžného otisku. Přitom je však nezbytně nutné stále kontrolovat proces tuhnutí, protože vyjmutí provizorní práce je možné právě jen během této elastické fáze.

5) Dokončovací práce

Po vyjmutí  provizorní práce z předběžného otisku nebo po sejmutí z preparovaného zubu odstraňte přebytečný materiál rotačním nástrojem. Po ukončení vytvrzování ( asi 7 min ) je možné dokončit úpravu provizorní práce leštěním. Předtím je však nutné z povrchu odstranit oxidační inhibiční vrstvu vzniklou oxidací vzdušným kyslíkem.

( např. ethanolem ).

6) Nacementování provizorní práce

Provizorní práce je možné nacementovat běžně užívanými cementy. ( např. Tempocem Ne ).

Pozor ! Provizorní cementy obsahující eugenol mohou mít rušivý vliv při cementování cementy na bázi kompozitních pryskyřic.

7) Opravy

Provizorní práce zhotovené z Luxatempu jsou charakterizovány vysokou mechanickou pevností. Proto je nutné, pokud dojde k poškození nutné dodržet následující pokyny :

a ) poškození nově zhotovené práce : lomné plochy spojte čerstvě namíchaným Luxatempem.

b) poškození starší nebo opotřebované práce : lomné plochy nejprve zdrsněte diamantovým brouskem a pak na přilehlých plochách vytvořte podsekřivá místa. Plochy potom spojte čerstvě namíchaným Luxatempem. Polymeraci spoje můžete urychlit ponořením práce do 50° C vody po dobu několika minut. Provizorní práce je možné také opravit rovnou v ústech pacienta pomocí světlem tuhnoucích kompozitních materiálů.

8 ) Speciální pokyny

Protože mezi teplotou v ústech a mimo ústa existují výrazné teplotní a vlhkostní rozdíly je i stupeň vytvrzení v těchto dvou prostředích různý. Není proto možné posuzovat stupeň vytvrzení materiálu v ústech podle jeho tvrdosti při tuhnutí mimo ústa. Nevytvrzené zbytky Luxatempu je možné odstranit ethanolem.

Po prvém otevření kartuše zahoďte uzávěr a nadále používejte k uzavření kartuše kanylu.

Výměny uzávěru a kanyly bez použití kartuše vedou ke ztuhnutí materiálu v ústí kartuše a k jeho blokování.

Před nasazením kanyly je vždy nutné zkontrolovat ústí obou částí kartuše. Rovněž je nutné vždy než nasadíte kanylu odstranit malé množství materiálu z ústí katalyzátorové části ( malý průměr ).

Neprotlačujte materiál kanylou pomocí nadměrné síly - toto počínání může vést k poškození kartuše.

Upozornění : Existuje nepatrná možnost přecitlivělé reakce pacienta na Luxatemp. Pokud se objeví jakákoliv alergická reakce, nesmí být tento materiál použit.

Skladovací podmínky : Expirace Luxatempu AUTOMIX Plus je 24  měsíců ode dne výroby při pokojové teplotě skladování : ( cca 20°C nebo nižší ). Po datu expirace materiál nepoužívejte.

Je důležité, aby při zpracování Luxatempu byla teplota materiálu blízká pokojové. Pokud byste použili materiál bezprostředně po skladování v chladničce, materiál by byl viskóznější a tuhnutí by probíhalo pomaleji.

Fyzikální vlastnosti :

Mísící poměr báze / katalyzátor 						1/10 objemově

Pevnost v tlaku									220 MPa

Pevnost v torzi									  80 Mpa

Pevnost v tahu									  36 Mpa

Tvrdost ( Barcol )								  35

Nasákavost									  10 µm /mm

Max. polymerační teplota							   ca 38° C

Chraňte před dětmi !

Pouze k dentálnímu použití !