DMG

Luxatemp-Inlay

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248	22547	Hamburg	www.dmg-dental.com

091675/#1-08.11								CE0482

Návod k použití

Popis produktu

Luxatemp-Inlay je světlem tuhnoucí kompozitum na provizorní ošetření preparací pro inleje.

Luxatemp-Inlay se nelepí při použití na nástroje.

Indikace

- Provizorní ošetření preparací pro inleje.

- Provizorní obturace přístupových otvorů pro šroubky implantátů.

Kontraindikace

- Materiál nepoužívejte v případě alergií na některou ze složek nebo v případě kontaktních alergií.

- Nanášení Luxatemp-Inlay je kontraindikováno, není-li možné zajistit relativně suché pracovní pole nebo použít doporučenou techniku nanášení.

- Nepoužívejte přímo na obnaženou dřeň.

- Luxatemp-Inlay není indikován pro použití coby materiál na provizorní korunky a můstky.

- Luxatemp-Inlay by neměl zůstávat v ústech déle než 4 týdny.

Základní bezpečnostní pokyny

- Uchovávejte mimo dosah dětí!

- Pouze pro použití ve stomatologii!

- Zabraňte styku s pokožkou a očima. V případě náhodného kontaktu ihned opláchněte velkým množstvím vody a je-li to nutné, kontaktujte lékaře!

Vedlejší účinky

Doposud se neprojevily žádné systémové vedlejší účinky.

Vzájemná ovlivňování

- Vyhýbejte se styku s materiály obsahujícími eugenol, styku s vlhkostí a vzduchem s příměsí oleje – mohou v místě kontaktu tlumit polymeraci.

- Použití kationaktivních ústních vod, indikátorů plaku a chlorhexidinu může vést k diskoloracím.

- Vlivem chemického složení může Luxatemp-Inlay přilnout k podkládacím materiálům na bázi pryskyřic.

Délka vytvrzování

| Světelné vytvrzování vrstev o síle až 5 mm | Po dobu 20 sekund |
| --- | --- |
| Světelné vytvrzování vrstev o síle až 7 mm | Po dobu 40 sekund |

Pokyny k použití

- Při použití podkládacích materiálů na bázi pryskyřic podložku izolujte například vazelínou (Vaseline) tak, aby se podložka při odstraňování inleje z kavity nepoškodila nebo nevytrhla.

- V případě preparací s rovnoběžnými stěnami přilne Luxatemp-Inlay ke kavitě velmi dobře. Retenci je možné zlepšit modelací Luxatemp-Inlay do podsekřivin v aproximálních oblastech. v takovém případě nepoužívejte matrici, ale do mezizubních prostor umístěte pouze dřevěný klínek.

- Je-li k dispozici pouze minimální mechanická retence, je možné provizorní inlej nacementovat cementem bez obsahu eugenolu.

- Při podkládání prefabrikovaných korunek vyrobených z polykarbonátu nebo metakrylátu je nutné z důvodu vytvoření vazby mezi Luxatemp-Inlay a provizorní korunkou použít vazebný prostředek, jako např. Luxatemp-Glaze&Bond.

- Polymerační lampy by měly mít výkon 450 nm a měly by být pravidelně kontrolovány. Světelná intenzita by měla být minimálně 400 mW/cm2. Hrot lampy umístěte co nejblíže k materiálu.

- Postupujte podle návodů k použití k jakýmkoli jiným materiálům použitým s Luxatemp-Inlay.

Doporučený postup

Provizorní vyplnění kavity

- Preparace, zhotovení podložky a otiskování se provede obvyklým způsobem.

- Vyčistěte a vysušte kavitu.

- Naneste do kavity pomocí Heidemannovy špachtle nebo jiného vhodného nástroje dostatečné množství Luxatemp-Inlay a vymodelujte.

- Vytvrďte světlem vrstvy o síle až 5 mm po dobu 20 sekund a vrstvy o síle až 7 mm po dobu 40 sekund. Hlubší kavity vyplňujte a vytvrzujte po vrstvách.

- Odstraňte přebytky, vytvarujte a dokončete obvyklým způsobem. Leštění je možné provést pomocí leštící pasty a leštících kalíšků nebo disků.

Odstranění provizorní inleje

- Vhodný nástroj, jako je sonda nebo škrabka, zasuňte do provizorní výplně a odstraňte materiál z kavity, pokud možno v jednom kuse.

- Vyčistěte kavitu gumovým kalíškem/malým štětečkem a čisticí pastou.

Skladování a životnost

- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě (15 až 25 °C/59 až 77°F)!

- Nepoužívejte po datu expirace.

Složení

Anorganická a organická plniva v matrici z multifunkčních akrylátů, katalyzátory, stabilizátory, aditiva.

Bez metyl metakrylátu a peroxidů.

Technický popis

Tvrdost dle Shorea-D ≥ 40

Balení

| 2 stříkačky každá s 2,5 g pasty, odstín univerzální | REF 213015 |
| --- | --- |