DMG

Silagum-Mono

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustrasse 248, 22547 Hmaburg, www.dmg-dental.com

091749/#2_2012-12

Manipulace s kartuší

Obr. 1

Návod k použití						Česky

Popis produktu

Jednofázový otiskovací materiál na bázi adičně tuhnoucích silikonů (A-silikonů). Materiál je k dostání v bezpečnostních kartuši Automix a ve variantě pro ruční míchání.

Indikace

- Otisky pro korunky a můstky, pro inleje a onleje

- Funkční otisky

Základní bezpečnostní pokyny

- Pouze pro použití ve stomatologii!

- Uchovávejte mimo dosah dětí!

Interakce

- Nikdy nenechte přijít otisk do styku s organickými rozpouštědly nebo tekutinami obsahujícími rozpouštědla, protože by mohlo dojít k nabobtnání materiálu a odlitek by pak mohl být nepřesný.

- Zabraňte styku s retrakčními roztoky, protože zbytky retrakčních roztoků mohou za určitých okolností prodloužit dobu tuhnutí.

- Nemíchejte Silagum-Mono s otiskovacími materiály na bázi kondenzačně tuhnoucích silikonů nebo polymeru.

- Zabraňte kontaktu mezi otiskovacím materiálem a latexovými rukavicemi, protože latex brání procesu tuhnutí. V případě předchozího kontaktu rukou s latexovými rukavicemi ruce důkladně umyjte. Doporučuje se používat rukavice na bázi PVC nebo PE.

Použití kartuše Automix

Vložení kartuše

- Odklopte páčku (obr. 1, poloha A) v zadní části dávkovače Automix a zcela vytáhněte posuvný píst (obr. 1, poloha B).

- Zvedněte plastovou krytku (obr. 1, poloha C), vložte kartuši a zajistěte ji pomocí plastové krytky (obr. 1, poloha C).

Poznámka: Ujistěte se, že jsou zářezy na kartuši srovnané se zářezy na dávkovači Automix.

Nasazení míchacího hrotu

- Otočením o 90° proti směru chodu hodinových ručiček sejměte z kartuše víčko (obr. 1, poloha D) nebo použitý míchací hrot a zlikvidujte jej.

- Nasaďte nový míchací hrot (obr. 1, poloha E).

Poznámka: Z důvodu zachování optimálních výsledků míchání doporučuje DMG používat míchací hroty dodávané DMG. Všechny míchací hroty jsou k dostání také v doplňujících baleních.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou zářezy na kartuši srovnané se zářezy na dávkovači Automix.

- Míchací hrot zajistěte otočením o 90° ve směru chodu hodinových ručiček.

Nanášení materiálu

- Při prvním použití kartuše vytlačte materiál v množství o velikosti hrášku a zlikvidujte.

- Materiál se mísí v míchacím hrotu při stlačování páky (obr. 1, poloha F) dávkovače Automix a poté se nanáší přímo.

Poznámka: Po použití ponechte použitý míchací hrot na kartuši, aby kryl nepoužitý materiál!

Vyjmutí kartuše

- Odklopte páčku (obr. 1, poloha A) v zadní části dávkovače Automix a zcela vytáhněte posuvný píst (obr. 1, poloha B).

- Zvedněte plastovou krytku (obr. 1, poloha C) a vyjměte kartuši.

Manipulace se systémem pro ruční míchání

- Odměřte stejnou délku pasty katalyzátoru a báze (1:1) o pokojové teplotě.

- Míchejte pasty katalyzátoru a báze po dobu 30 sekund na vhodné míchací podložce (např. skleněná podložka) pomocí plastové nebo kovové špachtle, až bude barva pasty homogenní.

- Promíchaným materiálem naplňte elastomerovou stříkačku pro nanášení.

Poznámka: Tubu ihned po použití uzavřete! Ujistěte se, že jste nechtěně nezaměnili víčka pasty katalyzátoru a báze a tyto dvě pasty jste nezaměnili, zabráníte tak ucpání otvorů v tubách způsobenému křížovou kontaminací.

Návod k použití

- Silagum-Mono je možné použít ve všech běžných neperforovaných otiskovacích lžících. Z důvodu lepší adheze ke kovovým nebo plastovým lžícím je možné na lžíci nanést adhezivum.

- Jednotlivé délky naleznete v části „Technické údaje“.

Doporučený způsob použití

- Naplňte otiskovací lžíci Silagum-Mono. Zatímco asistent/ka plní lžíci, může zubní lékař aplikovat Silagum-Mono stříkačkou na preparaci. Za tímto účelem je třeba přidat část materiálu do elastomerové stříkačky.

Poznámka: Plnění otiskovací lžíce a nanášení stříkačkou by mělo být ukončeno současně, protože vyšší teplota v ústech vede k rychlejšímu tuhnutí materiálu nanášeného stříkačkou ve srovnání s materiálem v otiskovací lžíci.

Poznámka: Aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin, měl by zůstat konec míchacího hrotu po celou dobu nanášení ponořený v otiskovací hmotě.

- V rámci doby zpracování vložte otiskovací lžíci do úst a umožněte tak vznik otisku.

- Otisk z úst vyjměte po skončení doby tuhnutí.

Vyjmutí otisku

- Otisk vyjímejte paralelně s podélnou osou preparovaných zubů.

- Po vyjmutí postupujte podle popisu v části „Očištění a dezinfekce výsledného otisku“.

Očištění a dezinfekce výsledného otisku

- Výsledný otisk dezinfikujte pouze ponořením do dezinfekční lázně. DMG doporučuje použití 2% roztoku glutaraldehydu.

- Prosíme, zajistěte, aby byl používaný dezinfekční roztok indikován pro použití spolu s adičně tuhnoucím silikonovým otiskovacím materiálem.

- Postupujte přesně podle návodu výrobce dezinfekčního roztoku.

- Otisk nechte oschnout a až do odlití uskladněte, viz „Skladování otisku“.

- Pro více informací nahlédněte do komentářů DGZMK. Komentáře DGZMK 3/93 V 1.0 – www.dgzmk.de.

- ADA doporučuje článek Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. Disinfection of impressions. JADA 1991, 122(3):110 – www.ada.org

Odlévání a galvanizace

- Otisk by měl být odlit nejdříve 30 minut po vyjmutí z úst.

DMG doporučuje na odlitek použití speciální tvrdé sádry (ISO 6873, typ 3, např. Moldano, Bayer) a na formy použití extra tvrdé sádry (ISO 6873, typ 4, např. Fujirock II, GC). Otisk je možné pomědit nebo postříbřit.

Skladování otisku

- Skladujte při pokojové teplotě (15 - 25°C/59 - 77°F) na suchém místě!

- Chraňte před působením přímého slunečního světla!

Otisk je stabilní a je jej možné odlít i po několika měsících, aniž by došlo ke ztrátě přesnosti.

Technické údaje

| Silagum-Mono Automix |  |
| --- | --- |
| Doba zpracování* | ≤ 1:30 min |
| Doporučená doba v ústech | ≥ 2:30 min |
| Rozměrová změna po 24 hodinách | ≤ 0,5 % |
| Komprese při tuhnutí | ≤ 0,5 % |
| Napětí v tlaku | ≤ 3,5 % |
| Silagum-Mono pro ruční míchání |  |
| Doba míchání | 0:30 min |
| Doba zpracování* | ≤ 2:30 min |
| Doporučená doba v ústech | ≥ 3:30 min |
| Rozměrová změna po 24 hodinách | ≤ 0,35 % |
| Komprese při tuhnutí | ≤ 0,4 % |
| Napětí v tlaku | ≤ 4,0 % |

*Časy jsou platné pro pokojovou teplotu 23°C a normální relativní vlhkost vzduchu 50 %. Vyšší teploty zkracují a nižší teploty prodlužují tyto časy.

Dezinfekce dávkovače Automix

Dávkovač Automix je po dezinfekci opakovaně použitelný, nicméně v případě viditelných známek opotřebení je třeba jej vyměnit.

Dezinfekci lze provádět pomocí běžně dostupných prostředků pro dezinfekční lázně.

DMG doporučuje používat pouze dezinfekční roztoky ze seznamu RKI (Robert Koch Institute). Dávkovač Automix je rovněž sterilizovatelný v autoklávu.

Skladování a životnost

- Skladujte při pokojové teplotě (15 - 25°C/59 - 77°F) na suchém místě!

- Neskladujte v chladničce nebo mrazáku.

- Chraňte před působením přímého slunečního světla.

- Po použití nechte na kartuši použitý hrot, který zakryje nepoužitý materiál.

- Nepoužívejte po vypršení data expirace.

Složení

Adičně tuhnoucí vinyl polysiloxany, vodíkové polysiloxany, plniva, barviva, aditiva, platinový katalyzátor

Klasifikace

ISO 4823:2000, typ 2: středně hustá konzistence

Dostupné velikosti balení produktu

| Doplňující balení |  |
| --- | --- |
| 2 kartuše à 50 ml pasty, 4 hroty Automix, 4 intraorální hroty | Obj. č. 909718 |

| Ekonomické balení |  |
| --- | --- |
| 8 kartuší à 50 ml pasty, 16 hrotů Automix, 16 intraorálních hrotů | Obj. č. 909719 |
| 8 tub à 135 ml (170 g) pasty, 2 míchací bločky, 2 špachtle | Obj. č. 909427 |

Pouze pro lékařské použití !