Honigum-Mono

Otiskovací materiál na bázi A-silikonu pro precizní jednofázové otisky

Honigum Mono obsahuje reaktivní polysiloxany v rheologicky aktivní matrici. Je vyvinuto pro extrémně precizní otisky. Nová patentovaná Honigum technologie umožňuje, aby tekuté vlastnosti Honigum Mono přesně reprodukovaly i ty nejjemnější detaily. Ty také zlepšují pronikání do štěrbin. Dobře balancovaná hydrofilnost Honigum Mono zlepšuje otištění vlhkých povrchů.

Indikace:

Monofázový otiskovací materiál pro nejnáročnější požadavky v ohledu na to, co se týče přesnosti otisků a umožnění přesných detailů. Honigum  Mono se hodí ideálně pro otisky korunek, můstků, inlejí a pro implantologii.

Otiskování:

Díky optimálně vyvážené konzistenci může být Honigum použito ve všech otiskovacích lžících. Nejlepších výsledků se dosáhne při použití individuálních otiskovacích lžic či neperforovaných kovových lžic.

K vytvoření lepší adheze k otiskovací lžíci, může být aplikováno adhezivum v podobě tenkého rovnoměrného filmu, a ponecháno 3 minuty schnout. Připravená lžíce je naplněna otiskovacím materiálem a měla by být vložena do úst max. 2 minuty od začátku míchání. Lehké horizontální pohyby pomohou vyhnutí se chybám v gingivální oblasti. Poloha v ústech se musí fixovat min. 3,25 minuty.Po odstranění je otisk očištěn vodou a dezinfikován.

Subgingivální preparace:

Jestliže je preparace subgingivální, je nejdříve retrahován gingivální okraj dásně. Je namícháno požadované množství Honiga do otiskovací lžíce. Malé množství je naplněno do plastové stříkačky a aplikováno na připravené zuby. Použitím takové stříkačky se nejlépe vyhnete vzduchovým bublinám. Špička stříkačky by měla vždy zůstat ponořena v otiskovacím materiálu a dotýkat se povrchu připravených zubů či dásně. Ihned usaďte naplněnou otiskovací lžíci přes aplikovaný materiál.

Dezinfekce a čištění: Otisky mohou být dezinfikovány standardními dezinfekčními roztoky.

Odstranění a odlití: Odstraňte otisky paralelně s osou připravených zubů. Po odstranění očistěte otisk dobře vodou a dezinfikujte. Otisky mohou být odlity 30 minut po vyjmutí z úst. Aby se využil plný potenciál přesnosti otisků, je doporučena tvrdá sádra pro speciální účely nebo modelový cement. Otisky mohou být pokovovány mědí nebo stříbrem.

Upozornění: Nemíchejte s kondenzačním či polyéterovým typem otiskovacího materiálu. Nikdy nedopusťte, aby se otisky dostaly do kontaktu s organickými rozpouštědly nebo tekutinami je rozpouštějícími, což by mohlo způsobit nabobtnání materiálu a tím k nepřesnostem.

Technické údaje:	Celková pracovní doba  (23°C)	2 minuty

Doporučená doba v ústech	3,25 minuty

Změna rozměrů po 24 hodinách	 0,4 %

Vytvrdnutí pod tlakem	 0,7 %

Tlaková odolnost	 3,0-5,5 %

Složení: Polysiloxany, oxid křemíku, potravní pigmenty, aditiva, platinový katalyzátor

Klasifikace: plní požadavky ISO 4823:1992, typ 2: střední konzistence

Skladování: Neskladujte při teplotě nad 25° C. Nepoužívejte po uplynutí expirace.

Chraňte před dětmi! Pouze pro dentální použití!