DMG

Honigum

Putty

Návod k použití

Popis výrobku

Honigum Putty je otiskovací materiál na bázi adičně tuhnoucích silikonů.

Materiál je prodáván ve verzi pro ruční míchání a v předem naplněných kartuších pro okamžité použití MixStar, které jsou vhodné pro použití s míchačkou DMG MixStar-eMotion a jinými prodávanými míchačkami.

Indikace

- Otisky pro výrobu korunek a můstků

- Otisky pro výrobu inlejí a onlejí

Základní bezpečnostní pokyny

- Pouze pro použití ve stomatologii!

- Uchovávejte mimo dosah dětí!

Interakce

- Důkladně opláchněte vodou zbytky retrakčních roztoků, protože mohou v některých případech prodloužit dobu tuhnutí.

- Nikdy nenechte přijít otisk do styku s organickými rozpouštědly nebo tekutinami obsahujícími rozpouštědla, protože by mohlo dojít k nabobtnání materiálu a tedy k nepřesnostem v odlitku.

- Nikdy nenechte přijít materiál do styku s latexovými rukavicemi. DMG doporučuje použití rukavic z materiálů na bázi PVC nebo PE.

- Nemíchejte Honigum Putty s kondenzačně tuhnoucími silikony nebo polymerovými otiskovacími materiály.

Použití kartuše MixStar v míchačce DMG MixStar-eMotion

Dodržujte návod k použití k míchačce MixStar-eMotion!

- Kartuši otevřete posunutím pojistky směrem nahoru. Pojistku neodstraňujte z kartuše.

- Odstraňte z kartuše víčko a zlikvidujte jej. Nasaďte nový míchací hrot.

Pozn.: Z důvodu dosažení optimálního výsledku míchání doporučuje DMG používat míchací hroty od DMG. Všechny míchací hroty jsou k dispozici rovněž v doplňkových baleních.

- Zajistěte míchací hrot posunutím pojistky směrem dolů, do uzamčené polohy.

- Vložte kartuši do míchačky MixStar-eMotion. Správné vložení kartuše bude potvrzeno krátkým zvukovým znamením.

Pozn.: U každé nové kartuše nejprve vytlačte a zlikvidujte první 3 cm otiskovacího materiálu.

Pozn.: Po použití nechte na kartuši nasazený použitý míchací hrot. Poslouží jako víčko.

Použití kartuše MixStar v míchačkách jiných výrobců

- Dodržujte návod k použití míchačky, kterou používáte!

- Nejprve vložte kartuši do míchačky bez míchacího hrotu. Jinak nelze zaručit správné promíchání materiálu!

- Dále pak postupujte podle popisu v části „Výměna míchacího hrotu“

Výměna míchacího hrotu

- Dodržujte návod k použití míchačky, kterou používáte!

Pozn.: Před každým mícháním nasaďte nový míchací hrot.

- Posuňte pojistku směrem nahoru.

- Odstraňte z kartuše starý míchací hrot a veškerý ztvrdlý materiál blokující otvory v kartuši.

- Na odpovídající otvor dobře nasaďte nový míchací hrot.

Pozn.: Z důvodu dosažení optimálního výsledku míchání doporučuje DMG používat míchací hroty od DMG. Všechny míchací hroty jsou k dispozici rovněž v doplňkových baleních.

- Míchací hrot na kartuši zajistěte.

Použití systému pro ruční míchání

- Odeberte z nádobky stejné množství pasty báze a pasty katalyzátoru, a to vždy pomocí barevné odměrky na pastu báze a bílé odměrky na pastu katalyzátoru.

- Míchání: Při pokojové teplotě hněťte pastu báze a katalyzátoru v poměru 1:1 špičkami prstů po dobu 30 sekund, až bude barva materiálu homogenní.

- Nádobky po použití ihned znovu uzavřete!

Neprohoďte víčka od nádobek!

Návod k použití

- Jednotlivé časy naleznete v části „Technické údaje“.

- Honigum Pro/Putty je možné použít ve všech běžných otiskovacích lžících.

- Z důvodu lepší přilnavosti materiálu ke kovovým nebo plastovým lžícím je možné použít do lžic adhezivum pro A-silikony (např. Tray Adhesive, DMG).

Doporučené použití

Otiskovací technika dvojího míchání

- Naplňte otiskovací lžíci materiálem Honigum Putty.

- Na něj vstříkněte materiál Honigum Light.

Pozn.: K naplnění lžíce a vstříknutí druhého materiálu by mělo dojít ve stejnou dobu, protože vyšší teplota v ústech vede k rychlejšímu tuhnutí materiálu Light než materiálu Putty.

- Během doby zpracování umístěte naplněnou lžíci do úst. Učiňte tak pomalu, za použití velmi malé síly a nechte otisk vytvarovat.

- Vyjměte otisk z úst, jakmile uplyne doba tuhnutí, viz „Vyjmutí otisku“.

Korekční otisky

Pozn.: Mezi prvním otiskováním a korekčním otiskováním nesmí uplynout více než 30 minut, jinak není možné zaručit pevnou vazbu mezi dvěma použitými otiskovacími materiály. Mezi otiskováními také není povoleno čištění otisků alkoholem.

- Do prvního otisku vyřízněte dostatečně velké drenážní kanály a odstraňte nedokonalosti.

- Po zkušebním opětovném umístění do úst otisk důkladně vypláchněte vodou a osušte.

- Naneste Honigum Light kolem preparací a na první otisk. Dodržujte dodaný návod k použití!

- Takto naplněnou lžíci umístěte během doby zpracování do úst, a to pomalu a za použití velmi malé síly, a na chvíli otisk mírně stlačte.

- Po uplynutí doby tuhnutí vyjměte otisk z úst, viz část „Vyjmutí otisku“.

Vyjmutí otisku

- Otisk vyjímejte souběžně s podélnou osou preparovaných zubů.

- Poté pokračujte podle popisu v části „Čištění a dezinfekce výsledného otisku“

Čištění a dezinfekce výsledného otisku

- Výsledný otisk dezinfikujte pouze ponořením do dezinfekčního roztoku. DMG doporučuje použití 2% glutaraldehydového roztoku.

- Ujistěte se, že je použití roztok indikován pro použití s adičně tuhnoucími silikonovými otiskovacími materiály.

- Dodržujte přesně pokyny výrobce dezinfekčního roztoku!

- Otisk nechte oschnout a do odlité jej vhodně uskladněte, viz část „Skladování otisků“.

- Pro více informací si projděte komentáře DGZMK, odkaz DGZMK 3/93 V 1.0, www.dgzmk.de

- ADA doporučuje použití roztoků pro dezinfekci otisků odpovídajících vyhlášce o dentálních materiálech, nástrojích a vybavení JADA 1991, 122(3), 110, www.ada.org

Odlití a galvanizace

- Otisky by se měly odlít nejdříve 30 minut od vyjmutí z úst.

DMG doporučuje používat k odlévání speciální tvrdou sádru (ISO 6873, typ 3, např. Moldano, Bayer) a extra tvrdou dentální sádru pro formy (ISO 6873, typ 4, např. Fujirock II, GC).

Otisk je možné galvanizovat mědí nebo stříbrem.

Skladování otisků

- Otisk skladujte na suchém místě při pokojové teplotě (15 – 25 °C)

- Chraňte před působením přímého slunečního světla!

Otisk je stabilní a je jej možné odlít beze ztráty přesnosti i po několika měsících.

Technické údaje

| Honigum Putty |  | Soft | Soft Fast | Rigid Fast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba míchání (s) | Nelze použít | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
| Doba zpracování* (min) | ≤ 1:45 | ≤ 3:15 | ≤ 1:45 | ≤ 1:45 |
| Doba v ústech (min) | ≥ 3:15 | ≥ 3:15 | ≥ 1:45 | ≥ 1:45 |
| Rozměrové změny po 24 hod (%) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Ustrnutí v tlaku (%) | ≤ 0,6 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Napětí v tlaku (%) | ≈ 2,0 | ≈ 2,2 | ≈ 2,2 | ≈ 1,7 |

* Uvedené časy platí pro pokojovou teplotu 23°C a normální relativní vlhkost vzduchu 50%. Vyšší teploty tyto časy zkracují a nižší teploty prodlužují.

Doba zpracování popisuje čas od zahájení míchání po čas, kdy je třeba umístit lžíci do úst pacienta.

Skladování a životnost

- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě (15 – 25 °C)!

- Neskladujte v chladničce nebo v mrazáku!

- Chraňte před působením přímého slunečního světla!

- Po použití nechte na kartuši použitý míchací hrot. Slouží jako víčko.

- Nádobku ihned po použití uzavřete!

- Nepoužívejte po vypršení data exspirace!

Složení

Vinyl polysiloxany, polysiloxany vodíku, oxid křemičitý, barviva, aditiva, katalyzátor: platina.

Klasifikace

ISO 4823:2000, typ 0: konzistence tmelu

K dostání v následujících formách

Není k dispozici pro USA

1 kartuše s 380 ml pasty, 10 hrotů MixStar

Honigum Putty	REF 929374

5 kartuší s 380 ml pasty, 50 hrotů MixStar

Honigum Putty	REF 929375

2 nádobky s 450 ml pasty báze a katalyzátoru

Honigum Putty

Soft			REF 929364

Soft Fast		REF 929365

Rigid Fast		REF 929366

8 nádobek s 450 ml pasty báze a katalyzátoru

Honigum Putty

Soft			REF 929369

Soft Fast		REF 929370

Rigid Fast		REF 929371

K dostání pouze v USA

1 kartuše s 380 ml pasty, 10 hrotů MixStar

Honigum Putty	REF 989374

Upozornění: Federální zákony USA omezují prodej tohoto výrobku pouze na zubní lékaře a jiné lékaře s licencí platnou ve státě, ve kterém pracují nebo používají tento výrobek, nebo na základě jejich objednávky.