ASS0010

REV-A

DRINK10 Water Distiller

Návod k použití

Návod k použití

Copyright © 2013 Ningbo Woson Medical Instrument Co., Ltd..

|  |  | Woson Medical Instrument Co., Ltd Address: No.19, Lane 346, Changxing Road, Jiangbei District, Ningbo 315032, China Tel: 86-574-83022668 Fax:86-574-87639376 Website:http://www.woson.com.cn E-mail: overseas@woson.com.cn |
| --- | --- | --- |

Zákonné požadavky

Tento produkt odpovídá místně platným požadavkům evropské normy 93/42/EEC vztahující se na lékařské zařízení..

Historie revizí

| Revize | Datum vydání | Důvod změny |
| --- | --- | --- |
| Rev-A | 2011.01.28 | První vydání |
| Rev-B | 2013.06.01 | Update |

Prosím přesvědčte se, zda používáte poslední verzi dokumentu. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou kontrolovány výrobcem. Potřebujete-li aktuální verzi, obraťte se prosím na Vašeho obchodního zástupce nebo autorizovaný servis.

Zákonné požadavky

Odpovědnost standardům

Obsah návodu odpovídá destilačnímu přístroji.

Výše zmíněný destilační přístroj odpovídá požadavkům 93/42/EEC EN 61010-1.

Certifikace

Výrobce je držitelem ISO 9001 a ISO 13485 certifikátů.

Obsah

Zákonné požadavky	1

Historie revizí	1

Zákonné požadavky	1

Obsah	2

Kapitola 1 Úvod	3

1.1 Upozornění	3

1.2 Aplikační pole	3

1.3 Produkční metoda	3

1.4 Kontraindikace	3

Kapitola 2 Bezpečnost	4

2.1 Význam symbolů	4

2.2 Všeobecné bezpečnostní doporučení	4

2.3 Bezpečnostní prvky	5

2.4 Pracovní riziko	5

Kapitola 3 Vybalení a instalace	6

3.1 Kontrola obsahu	6

3.2 Přehled příslušenství	6

3.3 Pracovní prostředí	7

3.4 Instalace	7

3.5 Napájecí kabel	7

Kapitola 4 Popis produktu a specifikace	8

4.1 Čelní pohled	8

4.2 Velikost a kapacita	8

4.3 Specifikace	9

Kapitola 5 Pracovní postup	9

5.1 Nastavení	9

5.2 Nalití vody	9

5.3 Napájení	9

5.4 Spuštění	9

5.5 Ukončení	10

5.6 Vypnutí	10

Kapitola 6 Údržba	10

6.1 Tabulka přehledu údržby	10

6.2 Denní údržba	10

6.3 Měsíční údržba	11

6.4 Čtvrtletní údržba	11

Kapitola 7 Problémy a jejich řešení	12

Kapitola 8 Přeprava a skladování	13

8.1 Příprava na přepravu a skladování	13

8.2 Přepravní a skladovací podmínky	13

8.3 Balení	13

Příloha 1  Schéma elektrického zapojení	14

Kapitola 1 Úvod

## 1.1 Upozornění

- Tento návod obsahuje nutné a dostatečné informace pro bezpečný provoz systému, jako optimální použití, bezpečný a spolehlivý provoz, pravidlené a správné servisní úkony.

- Před použitím si informace přečtěte a buďte si jisti, že jim rozumíte.

- Návod k použití ukládejte vždy v dosahu přístroj. Pravidelně kontrolujte postupy a bezpečnostní upozornění.

## 1.2 Aplikační pole

- Lékařský destilační přístroj je vytvořený naší společností pro místa, kde je vyžadována vysoká čistota a kvalita vody, např. kliniky, kosmetické salony, nemocnice nebo laboratoře.

- Přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. Vzhledem k ergonomii, přístroj splňuje všechny požadavky na používání a bezpečnost. V průměru může produkovat 1l vody/hod.

## 1.3 Produkční metoda

Metoda produkce čisté vody je založena na vytvoření vodní páry zahříváním, poté se pára ochlazuje skrze chladící system a takto je získána čistá voda (destilovaná).

## 1.4 Kontraindikace

Nejsou známy

Kapitola 2 Bezpečnost

## 2.1 Význam symbolů

Popis symbolů na přístroji

|  | “UPOZORNĚNÍ” – obraťte se na návod k použití” je určeno k tomu, aby uživatele upozornilo na nutnost konzultace s návodem k použití nebo na jiné instrukce, jelikož kompletní informace nemohou být zcela uvedeny na štítku. |
| --- | --- |
|  | “Zemnění” – Indikuje zemnící terminál |

Pracovní tipy

| Poznámka | Indikuje informaci pro usnadnění nebo pomocnou pro provoz |
| --- | --- |
| UPOZORNĚNÍ | Indikuje, že může existovat potenciální nebezpečí při nesprávném použití nebo podmínkách a může způsobit: • menší zranění • poškození majetku • poškození přístroje |
| VAROVÁNÍ | Indikuje, že existuje specifické známé nebezpečí při nesprávném použití nebo podmínkách a může způsobit: • vážné zranění obsluhy • značné škody na majetku • značné škody na přístroji |

POZNÁMKA: UVEDENÉ UPOZORNĚNÍ ČI DOPORUČENÍ BY MĚLO BÝT BRÁNO V POTAZ PŘI POUŽITÍ.

## 2.2 Všeobecné bezpečnostní doporučení

- Uživatel je zodpovědný pro ovládání a údržbu přístroje v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu k použití.

- Během použití odkryjte vrchní průduch vzduchu.

- Udržujte šasi přístroje suché (zvláště část se zásuvkou, abyste zamezili zkratu nebo zásahu elektrickým proudem).

- Jelikož víko zapadá to přístroje těsně, uchyťte tělo přístroje jednou rukou a druhou vytáhněte víko.

- Z důvodu bezpečnosti po otevření chraňte víko, aby se pod externím tlakem mohlo automaticky uzavřít.

- Abyste zabránili zatékání, stiskněte víko a přesvědčte se, že víko kompletně zapadne do přístroje.

- Nepijte destilovanou vodu z první dávky, tato může obsahovat nečistoty z výroby nebo z balícího materiálu.

- Během provozu neotevírejte víko, může vás opařit horká pára.

- Děti nesmějí přístroj obsluhovat!

## 2.3 Bezpečnostní prvky

Topná ochrana

| Jméno dílu | Funkce |
| --- | --- |
| KSD301 Teplotní senzor | Automatický reset při 170oC. Chrání elektrické topné těleso od poškození vysokou teplotou. |
| KSD301 Teplotní sensor | Manuální reset při 115oC. Zabraňuje automatickému zahřívání po převaření vody při sepnutém spínači. |
| KSD301 Teplotní senzor | Automatický reset při 80oC. Z důvodu úspory energie a bezpečnosti, chladící ventilator beží a je nastaven dle teploty komory. |

Elektrická ochrana

| Jméno dílu | Funkce |
| --- | --- |
| Pojistka | Přeruší okruh při zkratu nebo přepětí |
| Kolébkový vypínač | Pohodlné zapnutí/vypnutí přístroje |

| UPOZORNĚNÍ | VÝROBCE SE ZŘÍKÁ ZODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADĚ NEOPRÁVNĚNÉ DEMONTÁŽE ČI ÚPRAVY PŘÍSTROJE NEOPRAVNĚNOU OSOBOU NEBO NEAUTORIZOVANÝM SERVISEM. |
| --- | --- |

## 2.4 Pracovní riziko

Abyste zabránili riziku, dbejte při provozu pozornosti.

Pracovní riziko

Z důvodu bezpečnosti po otevření chraňte víko, aby se pod externím tlakem mohlo automaticky uzavřít

Nebezpeční popálení

Neotevírejte během provozu komoru, můžete se opařit.

Riziko kontaminace

Abyste zamezili kontaminaci komory, vyčistěte komoru co nejdříve po použití

Kapitola 3 Vybalení a instalace

## 3.1 Kontrola obsahu

Jakmile Vám přístroj dorazí, řádně zkontrolujte balení, zda není nikde poškozeno.

| WATER DISTILLER | N.W.: KGS G.W.: KGS SIZE: 26×26 ×42 CM |
| --- | --- |
| Přední pohled | Zadní pohled |

| Model | DRINK10 |
| --- | --- |
| Velikost baleni cm | 26 X 26 X 42 CM |
| Váha balení Kg | 4.4 KG |

## 3.2 Přehled příslušenství

Otevřete balení a zkontrolujte příslušenství dle níže uvedeného seznamu:

| Číslo | Jméno dílu | Počet |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nálevka | 1 |  |
| 2 | Dvě velikosti filtrů | 2 od každého |  |
| 3 | Aktivní uhlí | 1 |  |
| 4 | Čistidlo | 1 |  |
| 5 | Gumová zásuvka do přípojky venitlátoru | 1 |  |
| 6 | 10A pojistka | 1 |  |
| 7 | Láhev na destilovanou vodu | 1 |  |
| 8 | Víčko lahve | 1 |  |
| 9 | Přesměrovací port | 1 |  |
| 10 | Návod k použití | 1 |  |
| 11 | Napájecí kabel | 1 |  |

## 3.3 Pracovní prostředí

Kolem destilátoru by měl být volný proctor minimálně 10 cm z každé strany a 20 cm z horní strany.

Přístroj instalujte do místnosti s dobrý odsáváním vzduchu.

Teplota pracovního prostředí:0-30℃.

Relativní vlhkost: ≤80%

Tlak: 860Hpa～1060Hpa

Zemnění

## 3.4 Instalace

- Postavte přístroj na stabilní povrch a ponechejte volný prostor minimlně 10 cm z každé strany.

- Vyjměte vše z destilátoru.

- Pro pohodlné ovládání neukládejte žádné předměty před přístroj.

## 3.5 Napájecí kabel

- Zkontrolujte štítek na spodní straně přístroje, zda napětí odpovídá místnímu napětí.

| Špatně | Špatně | Správně |
| --- | --- | --- |

Kapitola 4 Popis produktu a specifikace

## 4.1 Čelní pohled

2

6

5

7

1

3

4

8

9

10

11

| Jméno |  | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nálevka filtru | Sběr a filtrace destilované vody |
| 2 | Víko | Horní část destilátoru, včetně kondenzačního chladícího systému. |
| 3 | Tělo | Hlavní část destilátoru, včetně komory a topného systému |
| 4 | Držák pojistky | Místo instalace pojistky |
| 5 | Teplotní ochranný vypínač | Teplotní ochrana |
| 6 | Napájecí vypínač | Zapíná se napájení přistroje, indikační kontrolka uvádějící, že je přístroj v chodu. |
| 7 | Sběrná nádoby | Nádoba pro sběr destilované vody |
| 8 | Těsnící kroužek | Těsnění víka a těla přístroje |
| 9 | Gumová zásuvka do přípojky ventilátoru | Zabraňuje vstupu vody do přípojky ventilátoru, aby nedošlo ke znečištění vody. |
| 10 | Víko | Nerezové víko komory udržující teplotu |
| 11 | Komora | Nerezová komora pro ohřev vody |

## 4.2 Velikost a kapacita

| Velikost | DRINK10 |
| --- | --- |
| Vnější velikost | 225×270×370mm |
| Velikost balení | 260×260×420mm |
| Kapacita při plném naplnění | Φ180×142 |

## 4.3 Specifikace

| Důležité parametry Napětí: AC 220V-240V,50/60Hz Příkon: 750VA Pojistka: 250v T10A Pracovní teplota: 5～40℃ Hluk:< 50db Rychlost：1.2L/H Vodní poměr：≥96% | Komora Materiál: Nerezová ocel 304 Maximální kapacita：4L Nejvyšší teplota: 120 ℃ Objem:φ180*185 |
| --- | --- |
|  | Teplotní bezpečnostní ochrana: Teplotní ochrana komory：115 ℃ Teplotní ochrana topného tělesa：170 ℃ |

Kapitola 5 Pracovní postup

## 5.1 Nastavení

Otevřete krabici. Vyjměte destilátor z krabice. Vyjměte z destilátoru sběrnou nádobu. Postavte destilátor na rovný a pevný povrch (viz obr. 1).

## 5.2 Nalití vody

Otevřete víko (obr. 2). Do komory nalejte řádné množství vody, po horní rysku. (Poznámka：Jelikož víko doléhá těsně na tělo přístroje, držte tělo jednou rukou a druhou zvedněte víko).

| UPOZORNĚNÍ: | Jelikož víko doléhá těsně na tělo přístroje, držte tělo jednou rukou a druhou zvedněte víko. |
| --- | --- |

## 5.3 Napájení

Sběrnou nádobu řádně postavte (viz obr. 1). Zasuňte jeden konec napájecího kabeludo těla přístroje a druhý do elektrické zásuvky.

## 5.4 Spuštění

Zapněte spínačí tlačíko a poté stiskněte tlačíko zahřívání. Jestliže se rozsvítí světelný indicator, znamená to, že spustilo zahřívání. Za určitou dobu se automaticky spustí chladící ventilator pro destilaci.

4 l vody se předestilují za cca 3.5 hod. První kapka se objeví po cca 30 minutách v závislosti na místní teplotě.

| UPOZORNĚNÍ | ABYSTE ZABRÁNILI OPAŘENÍ, NEOTEVÍREJTE VÍKO BĚHEM PROVOZU. |
| --- | --- |

## 5.5 Ukončení

Jakmile je destilace ukončena, automaticky se vypne topný system a indikační světlo zhasne. Chladící ventilator běží až než teplota v komoře klesne pod 70 oC.

| UPOZORNĚNÍ | Tlačítko zahřívání spouští topný system. Topný system se automaticky vypne, jakmile v komoře není žádná voda k destilaci. (Při zahřívání svítí indikátor, při vypnutí zhasne). Napájecí spínač ovládá jak topný system, tak chladící ventilator. |
| --- | --- |
| UPOZORNĚNÍ | Pro filtraci je destilátor vybaven aktivním uhlím. Dle požadavku můžete vložit aktivní uhlí do nálevky a nasaďte víčko filtru. Poznámka: Aktivní uhlí pravidelně vyměňujte. |

| UPOZORNĚNÍ | Jelikož je horní víko těžkě, neotevírejte je a nezvedejte během provozu. |
| --- | --- |

## 5.6 Vypnutí

Pokud destilátor nepoužíváte, vypněte jej vypínačem.

Pokud destilátor nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Kapitola 6 Údržba

## 6.1 Tabulka přehledu údržby

| Vyžadovaná údržba | Odpovědná osoba |
| --- | --- |
| Denně |  |
| Vyčistěte tělo přístroje | Uživatel |
| Vyčistěte komoru | Uživatel |
| Vyčistěte sběrnou nádobu | Uživatel |
| Měsíčně |  |
| Vyčistěte komoru čistícím přípravkem | Uživatel |
| Čtvtletně |  |
| Výměna filtru | Uživatel |

## 6.2 Denní údržba

Čištění tela a komory

Po každém použití vyčistěte a vysušte komoru a tělo přístroje měkkou utěrkou..

| VAROVÁNÍ | NEČISTĚTE KOMORU KOVOVÝM KARTÁČEM, DRÁTĚNKOU NEBO PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ CHLOR. ABYSTE SE NEPOPÁLILI, NECHEJTE PŘÍSTROJ NEJDŘÍVE VYCHLADNOUT. |
| --- | --- |

Čištění sběrné nádoby

Sběrnou nádobu můžete desinfikovat a čistit teplou (horkou) vodou.

## 6.3 Měsíční údržba

Čištění komory čistícím přípravkem

Vnitřní stěny nerezové nádoby musejí být opláchnuty čistou vodou, aby se smyly destilačníh nešistoty. Čistěte nerezovou nádobu každý měsíc (nebo v závislosti na množství nečistot) pomocí čistícího přípravku dle níže uvedeného postupu:

- Do zásobníku nalejte dostatek horké vody, aby zakryla nečistoty.

- Do zásobníku vsypejte jednu až čtyři (dle znečištění) lžíce čistícího přípravku.

- Zahřívejte vodu s otevřeným víkem

- Po 30ti minutách vodu vylejte, poté vypláchněte zásobník čistou vodou..

- V případě, že nečistota zde zůstala, opakujte postup.

- Nečistoty neovlivňují zdraví, přístroj můžete dale používat.

## 6.4 Čtvrtletní údržba

Pro garanci čistoty a kvality destilované vody, je třeba pravidelně měnit nálevku. Postupujte následovně:

- Zatlačte na levou nebo pravou stranu nálevky, poté jej vytáhněte.

- Novou nálevku vložíte opačným postupem.

- Opakujte při nutnosti výměny.

| UPOZORNĚNÍ | V PŘÍPADĚ POTŘEBY FILTRACE AKTIVNÍM UHLÍM PŘED INSTALACÍ NÁLEVKY, VLOŽTE DO FILTRU AKTIVNÍ UHLÍ. |
| --- | --- |

Kapitola 7 Problémy a jejich řešení

| Č. | Chyba | Popis | Řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nevytéká žádná destilovaná voda | Nezahřívá (nesvítí indikátor), není zapnutý spínač zahřívání | Zapněte spínač zahřívání |
|  |  | Nezahřívá (nesvítí indikátor), vyhořelá pojistka | Vyměňte pojistku (10A) |
|  |  | Nezahřívá (nesvítí indikátor), destilátor není zapojený do elektřiny. | Zkontrolujte zapojení a zapojte do zásuvky. |
|  |  | Není voda v nádrži | Naplňte vodu |
|  |  | Není zapnutý hlavní spínač | Zapněte hlavní spínač |
| 2 | Produkce vody nedosahuje standard (standard je vice než 96%) | Gumový kroužek mezi víkem a nádrží netěsní. | Vyměňte gumový kroužek |
|  |  | Víko nesedí těsně, uníká vzduch | Řádně usaďte víko |
|  |  | Usazenina na kondenzační hadičce, ovlivňuje kondenzaci (teplota vody vyšší než 50oC) | Kontaktujte autorizovaný servis |
| 3 | Voda protéká | Zkontrolujte víko, chybí těsnění, uniká pára | Zkontrolujte víko a řádně usaďte |
|  |  | Destilovaná voda vytékající z trysky je přehřátá, pára unikající tryskou se kondenzuje. | Pracovní teplota vyšší než 40oC. Správná teplota je nižší než 30oC. |
|  |  |  | Usazenina na kondenzační hadičce, ovlivňuje kondenzaci, kontaktujte servis. |
|  |  |  | Nefunguje ventilator, kontaktujte servis. |
|  |  | Gumový kroužek mezi víkem a nádrží netěsní. Proniká vzduch a kondenzuje se ve vodu a vytéká. | Vyměňte gumový kroužek. |
| Poznámka: V případě problémů zde neuvedených kontaktujte autorizovaný servis. |  |  |  |

Kapitola 8 Přeprava a skladování

## 8.1 Příprava na přepravu a skladování

Vypněte přístroj, vytáhněte ze zásuvky. Dbejte na to, aby byl přístoj vychladnutý. Vysušte tělo a komoru utěrkou.

## 8.2 Přepravní a skladovací podmínky

Teplota: -5 ℃ ~ +55℃

Vlhkost: ≤85%

Tlak: 500HPa~1060HPa

## 8.3 Balení

Pro ochranu a transport je třeba přístroj řádně zabalit a zamezit tlakům na balík.

Příloha 1 Schéma elektrického zapojení