Příbalová informace pro chemické indikátory pro parní sterilizaci

Třída 4 dle ČSN EN ISO 11140-1: 2006

# Vložte indikátorový proužek doprostřed materiálu určeného ke sterilizaci. Po sterilizaci ověřte, že podélný indikační proužek má v celé délce stejnou nebo tmavší barvu než oválný referenční bod umístěný vedle něj. Jestliže tomu tak není, je třeba materiál považovat za nesterilní a sterilizaci opakovat s novým indikátorovým proužkem. Indikátor neobsahuje olovo.

# Barevná změna: z modré na černou v parních sterilizátorech při teplotě 134 °C za 3 minuty nebo při teplotě 121 °C za 8 minut.

Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na obalu.

(Za stejných podmínek lze uchovávat exponované indikátory pro dokumentační účely bez časového omezení.)

## Balení: 600 ks dvojitých indikátorových proužků (rozstříhejte podél značky na 1200 ks proužků poloviční délky)

## Vyrábí: Plasdent Corporation, Pomona, California, USA

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz

Příbalová informace pro chemické indikátory pro parní sterilizaci

Třída 4 dle ČSN EN ISO 11140-1: 2006

# Vložte indikátorový proužek doprostřed materiálu určeného ke sterilizaci. Po sterilizaci ověřte, že podélný indikační proužek má v celé délce stejnou nebo tmavší barvu než oválný referenční bod umístěný vedle něj. Jestliže tomu tak není, je třeba materiál považovat za nesterilní a sterilizaci opakovat s novým indikátorovým proužkem. Indikátor neobsahuje olovo.

# Barevná změna: z modré na černou v parních sterilizátorech při teplotě 134 °C za 3 minuty nebo při teplotě 121 °C za 8 minut.

Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na obalu.

(Za stejných podmínek lze uchovávat exponované indikátory pro dokumentační účely bez časového omezení.)

## Balení: 600 ks dvojitých indikátorových proužků (rozstříhejte podél značky na 1200 ks proužků poloviční délky)

## Vyrábí: Plasdent Corporation, Pomona, California, USA

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz