HELIX TEST

Návod k použití

- Otevřete teflonovou tubu.

- Složte pásek na místě řezu. Inkoustový indikátor musí být otočen dovnitř.

- Vložte takto složený pásek do kanyly. Složená strana by měla být směrem k vnitřku komory. Výsledek testu by neměl být nesprávným nasměrováním pásku ovlivněn.

- Uzavřete teflonovou tubu.

- Proveďte sterilizační cyklus. Parametry nutné pro sterilizaci a změnu barevného indikátoru jsou:

  - 134oC nasycená pára po 3.5 min

  - 121oC nasycená pára po 15 min

- Jakmile je test u konce, otevřete kanylu a vyjměte indikátor.

Vyhodnocení:

Jakmile byl z komory vytlačen vzduch, nasycená pára vnikla dovnitř tuby, vyplnila komoru a byla dodržena teplota 134oC po dobu 3.5 min (případně 121oC po dobu 15 min), inkoustový indikátor se změní ze žluté na černou. Toto indikuje, že všechny parametry sterilace byly dodrženy.

HELIX TEST odpovídá standardům EN 867-5/ISO 11140-1 třída 6.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz