Silamat® S6

Forma a funkce – perfektní mix

Návod k obsluze  3–6

EC Declaration of Conformity 58 - 59

Pouze pro použití ve stomatologii!

Vyrobeno v Rakousku

Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan/Liechtenstein

Návod k obsluze

Bezpečnost

Předpokládané použití

Silamat S6 je univerzální mísící přístroj pro amalgám, skloionomerní cementy a další předdózované dentální materiály v kapslích a stříkačkách.

Tento přístroj byl vyvinut výlučně pro použití v dentální oblasti. Není možné akceptovat poškození způsobené špatnou obsluhou. Uživatel je zodpovědný za otestování použitelnosti Silamatu S6 pro zamýšlené účely. Zamýšlené použití rovněž zahrnuje řídit se poznámkami a pravidly v Návodu k obsluze.

Přístroj Silamat S6 byl výrobcem bezpečně odeslán v bezvadném stavu. Tento přístroj byl sestaven dle norem IEC 61010-1 (EN 61010-1) a EMV. Splňuje odpovídající EU normy a je certifikován jako technicky bezpečný UL/CUL mezinárodním akreditovaným zkušebním pracovištěm.

Pečlivě čtěte návod

Tento přístroj by neměl být používán v blízkosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusíku.

Dvojitá izolace (přístroj splňuje bezpečnostní třídu II)

Přepněte přístroj na program stand-by.

Předpoklad že bezpečnost není zajištěna

Pokud není zajištěn bezpečný chod přístroje, je nutno přístroj vypnout ze sítě aby se předešlo nehodě. Např. přístroj je viditelně poškozen a nebo správně nefunguje. Úplného vypnutí přístroje je dosaženo pouze tehdy, pokud je zástrčka přívodního kabelu vytažena z elektrické zásuvky.

Operační napětí

Před zapojením přístroje překontrolujte, zda napětí vyznačené na typovém štítku souhlasí s napětím v elektrické síti.

Umístnění

Umístněte Silamat S6 na místě, kde je zajištěna optimální ventilace. Přístroj nesmí být umístěn na přímém slunci ani v blízkosti tepelného zdroje.

Silamat S6 je určen pouze pro používání v budovách.

Používané dentální materiály

Je nutno postupovat dle korespondujících návodů na použití použitého materiálu.

Pokud je amalgámová kapsle porušena, je nutné okamžitě odstranit rtuť. Výpary rtuti znamenají okamžité ohrožení zdraví. Posbírejte rozlitou rtuť pomocí tuhého papíru (např. kartonový papír) nebo plastové stříkačky a ukládejte jako nebezpečný odpad v uzavřených nádobách. Nevdechujte výpary.

Postup

Zapnutí

1. Zapojte přípojku do sítě.

2. Zapněte hlavní spinač na zadní části přístroje.

3. Zvedněte bezpečnostní kryt

4. Vložte mísící kapsli do mísící vidlice

Přepněte přístroj na program stand-by.

5. Zavřete bezpečnostní kryt.

Z bezpečnostních důvodů může přístroj pracovat pouze tehdy, pokud je bezpečnostní kryt uzavřen. Pokud je bezpečnostní kryt otevřen během procesu míchání, dojde k automatickému zastavení motoru.

6. Volba mísícího času:

Mísící čas je možno nastavit mezi 1 až 30 sekundami. Obecně je možno používat mísící čas 10 sekund (pokud není v návodu dodavatele materiálu doporučen jiný mísící čas). Silamat S6 je nastaven výrobcem na 10 sekund. Poslední nastavení mísícího času zůstane uloženo dokonce I tehdy, pokud je přístroj vypnut.

7. Zmáčkněte knoflík  “Start”.

Jakmile proběhne nastavený mísící čas, přístroj se automaticky zastaví a je možno vyjmout kapsli. Pokud chcete předčasně zastavit mísící process, otevřete bezpečnostní kryt.

Vypnutí přístroje

1. Abyste mohli zcela vypnout tento přístroj, vytáhněte přívodní kabel z přístroje nebo z elektrické zásuvky.

2. Vypínač na zadní straně přístroje je určen pouze pro vypnutí chodu přístroje.

Čištění

Vypněte přístroj vytažením ze zásuvky. Čištěte přístroj, ochranný kryt pomocí měkkého hadříku a konvenčního bezaldehydového desinfekčního prostředku. Nečištěte pomocí vysoce agresivních desinfekčních roztoků (např. roztoků s pomerančovým olejem a nebo s obsahem alkoholu vice než 50%), rozpouštědel (jako aceton) nebo ostrými nástroji, které mohou poškodit nebo poškrábat plast. Ujistěte se, že nedošlo ke vniknutí desinfekčního prostředku, jiné tekutiny nebo cizích objektů do přístroje.

V případě čištění je možno odstranit bezpečnostní kryt úplným otevřením a současným opatrným stáhnutím zpátky.

Záruka a oprava

Záruka na Silamat S6 je 3 roky od data nákupu. Závady vzniklé vadou materiálu nebou chybou výrobce jsou opraveny bezplatně v období záruky. V takovém případě je nutno přístroj odeslat C+F v originálním balení svému dealerovi nebo přímo do firmy Ivoclar Vivadent AG s přiloženou korespondující fakturou. Poškození způsobená opotřebením, transportem nebo nespravným nastartováním a nevhodným použitím nejsou zahrnuta do záruky. Opravy mohou provádět pouze certifikovaná

Ivoclar Vivadent Servisní Centra. Používají se pouze originální náhradní díly.

Odpad

Tento přístroj se nesmí vyhazovat s běžným domácím odpadem. Navrácení starého přístroje dle legálních požadavků ve vaší zemi.

Specifikace výrobku

Forma balení

Číslo výrobku  602 286

Silamat S6

Elektrický kabel

Návod k obsluze

Technická data

Mísící frekvence: cca. 4500 1/min¹,

cca. 74 Hz

Operační napětí: 100 – 240 V

50/60 Hz

Příkon: 70 W

Přepěťová kategorie II

Stupěň znečištění 2

Operační modus: max. 30 sekund zapnuto, 3 min. přestávka

Operační podmínky:

Teplota: +10 °C až +40 °C

Relativní vlhkost: 30% až 75%

Okolní tlak: 800 hPa až 1060 hPa

(max. 2000 m. n. m.)

Rozměry: délka x šířka x výška = 240x230x170 mm

Hmotnost: 3,2 kg

Podmínky transportu a skladování:

Teplota: -20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost: 10% až 75%

Okolní tlak: 500 hPa až 1060 hPa

Tento přístroj byl vyvinut výhradně  pro použití v dentální oblasti. Uvedení do

provozu a obsluha musí probíhat přísně podle návodu k obsluze. Za škody

vzniklé při jiném používání nebo při neodborné manipulaci

výrobce neručí. Pokud chce uživatel použít přístroj pro jiné účely než je uvedeno v návodu k obsluze, činí tak na vlastní zodpovědnost.

Výrobce: Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan / Liechtenstein

Další informace:

Ing. Rudolf Blábolil

e-mail: rudolf.blabolil@ivoclarvivadent.com

Mobil: +420-602 526 053

Michaela Krátká

e-mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

Mobil: +420-608 719 979